## 200
序号 | 指标 | 参数 | 评分
1 | 主要技术和性能参数
1.1 | 每小时测试速度（恒速） | ≥200Test/小时（不含ISE） | 3
|  | ≥300Test/小时（不含ISE） | 5
1.2 | 离子电极寿命 | ≥6个月或≥30000测试 | 5
1.3 | 光学系统
1.3.1 | 光源灯有效寿命（小时） | ≥2000小时 | 4
1.3.2 | 光度计构造（光栅性能） | 光栅 | 3
|  | 滤光片 | 1
1.3.3 | 检测波长范围（nm） | 覆盖340-800nm，≥12固定波长 | 3
1.3.4 | 吸光度线性范围（Abs） | 0-3.00Abs | 1
1.3.5 | 反应时间 | 3-15分钟 | 3
1.3.6 | 检测项目数 | ≥20个 | 1
|  | ≥40个 | 2
1.4 | 试剂单元
1.4.1 | 试剂位 | ≥40位 | 2
|  | ≥60位 | 4
1.4.2 | 试剂针 | 最小吸样量10μL | 2
|  | 最小吸样量20μL | 1
1.4.3 | 试剂仓冷藏功能 | 有/无 | 一票否决
1.4.4 | 试剂针液面检测 | 有/无 | 一票否决
1.4.5 | 试剂量检测及提示功能 | 有/无 | 一票否决
1.5 | 样品单元
1.5.1 | 自动连续进样 | 有 | 1
1.5.2 | 样本位 | ≥40 | 1
|  | ≥60 | 2
1.5.3 | 样品自动稀释功能 | 有 | 2
1.5.4 | 最小样品量 | ≤3ul | 2
1.5.5 | 样品针液面检测 | 有/无 | 一票否决
1.5.6 | 急诊样品插入功能情况 | 有/无 | 一票否决
1.5.7 | 凝块监测功能 | 有/无 | 一票否决
1.5.8 | 自动重检功能 | 有/无 | 一票否决
1.6 | 比色杯
1.6.1 | 比色杯检测功能 | 有/无 | 一票否决
1.6.2 | 光径精度 | 正负0.1mm | 1
1.6.3 | 比色杯空白吸光度变异及报警功能 | ≤0.02A | 1
2 | 其他功能
2.1 | 自动冲洗功能 | 有/无 | 一票否决
2.2 | 特殊清洗功能 | 有/无 | 1
2.3 | 恒温系统 | 有/无 | 一票否决
2.4 | 恒温装置
2.4.1 | 恒温准确度 | 正负0.1度 | 1
2.4.2 | 恒温波动度 | 正负0.1度 | 1
2.5 | 孵育槽温度检测及报警功能 | 有 | 一票否决
2.6 | 最小反应液量 | ≤120μl | 2
|  | ≤100μl | 3
2.7 | 携带污染率 | ≤0.05% | 2
|  | ≤0.08% | 1
2.8 | 搅拌系统功能独立 | 有/无 | 一票否决
2.9 | 样本测试结果储存 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 一票否决
2.10 | 软件功能监测和打印 | 有/无 | 一票否决
2.11 | 反应进程曲线监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.12 | 反应吸光度监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.13 | 定标曲线监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.14 | 质控图监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.15 | 参数计算功能监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.16 | 自动报警提示功能 | 有/无 | 一票否决
2.17 | 底物耗竭报警 | 有/无 | 1
2.18 | 探针防撞保护 | 有/无 | 1
2.19 | 比色杯脏损提示功能 | 有/无 | 1
2.20 | 废液满溢提示功能 | 有/无 | 1
2.21 | 校准监控功能 | 有/无 | 一票否决
2.22 | 样本条码扫描 | 有/无 | 一票否决
2.23 | 系统外部标准接口 | 有/无 | 一票否决
2.24 | 配套试剂、质控物、校准物 | 有/无 | 1
3 | 自主知识产权 | 发明专利（核心技术、关键零部件等）（每项2分，最多10分） | 10

## 400
| 指标 | 参数 | 评分
1 | 主要技术和性能参数
1.1 | 每小时测试速度（恒速） | ≥400Test/小时 | 3
|  | ≥600Test/小时 | 5
1.2 | 离子 | ≥200Test/小时 | 5
1.3 | 离子电极寿命 | ≥6个月或≥30000测试 | 5
1.4 | 光学系统
1.4.1 | 光源灯有效寿命（小时） | ≥2000小时 | 4
1.4.2 | 光度计构造（光栅性能） | 光栅，后分光 | 3
|  | 滤光片 | 1
1.5 | 检测波长范围（nm） | 覆盖340-800nm，≥12固定波长 | 3
1.6 | 吸光度线性范围（Abs） | 0-3.00Abs | 1
|  | 0-3.50Abs | 2
1.7 | 反应时间 | 3-15分钟 | 3
1.8 | 检测项目数 | ≥40个 | 2
|  | ≥80个 | 4
1.9 | 试剂单元
1.9.1 | 试剂位 | ≥60位 | 3
|  | ≥80位 | 4
1.9.2 | 试剂仓冷藏功能 | 有/无 | 一票否决
1.9.3 | 试剂针液面检测 | 有/无 | 一票否决
1.9.4 | 试剂量检测及提示功能 | 有/无 | 一票否决
1.10 | 样品单元
1.10.1 | 自动连续进样 | 有 | 1
1.10.2 | 样本位 | ≥80 | 1
|  | ≥100 | 2
1.10.3 | 样品自动稀释功能 | 有/无 | 2
1.10.4 | 最小样品量 | ≤3ul | 2
|  | ≤2ul | 4
1.10.5 | 样品针液面检测 | 有/无 | 一票否决
1.10.6 | 急诊样品插入功能情况 | 有/无 | 一票否决
1.10.7 | 凝块监测功能 | 有/无 | 一票否决
1.10.8 | 自动重检功能 | 有/无 | 一票否决
1.11 | 比色杯
1.11.1 | 比色杯检测功能 | 有/无 | 一票否决
1.11.2 | 光径精度 | 正负0.1mm | 1
1.11.3 | 比色杯空白吸光度变异及报警功能 | ≤0.01A | 1
2 | 其他功能
2.1 | 自动冲洗功能 | 有/无 | 一票否决
2.2 | 特殊清洗功能 | 有/无 | 1
2.3 | 恒温系统 | 有/无 | 一票否决
2.4 | 恒温装置
2.4.1 | 恒温波动度 | 正负0.1度 | 1
2.4.2 | 恒温准确度 | 正负0.1度 | 1
2.5 | 孵育槽温度检测及报警功能 | 有 | 一票否决
2.6 | 最小反应液量 | ≤120μl | 2
|  | ≤100μl | 3
2.7 | 搅拌系统功能独立 | 有/无 | 一票否决
2.8 | 样本测试结果储存 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 一票否决
2.9 | 软件功能监测和打印 | 有/无 | 一票否决
2.10 | 反应进程曲线监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.11 | 反应吸光度监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.12 | 定标曲线监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.13 | 质控图监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.14 | 参数计算功能监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.15 | 自动报警提示功能 | 有/无 | 一票否决
2.16 | 底物耗竭报警 | 有/无 | 1
2.17 | 探针防撞保护 | 有/无 | 1
2.18 | 比色杯脏损提示功能 | 有/无 | 1
2.19 | 废液满溢提示功能 | 有/无 | 1
2.20 | 校准监控功能 | 有/无 | 一票否决
2.21 | 样本条码扫描 | 有/无 | 一票否决
2.22 | 系统外部标准接口 | 有/无 | 一票否决
2.23 | 配套试剂、质控物、校准物 | 有/无 | 1
3 | 自主知识产权 | 发明专利（核心技术、关键零部件等）（每项2分，最多10分） | 10

## 800
序号 | 指标 | 参数 | 评分
1 | 主要技术和性能参数
1.1 | 每小时测试速度（恒速） | ≥800Test/小时（不含ISE） | 3
1.2 | 离子 | ≥400Test/小时 | 2
1.3 | 离子电极寿命 | ≥6个月或≥30000测试 | 5
1.4 | 光学系统
1.4.1 | 光源灯有效寿命（小时） | ≥2000小时 | 4
1.4.2 | 光度计构造（光栅性能） | 光栅，后分光 | 3
1.4.3 | 检测波长范围（nm） | 覆盖340-800nm，≥12固定波长 | 3
1.4.4 | 吸光度线性范围（Abs） | 0-3.00Abs | 1
|  | 0-3.50Abs | 2
1.4.5 | 反应时间 | 3-15分钟 | 3
1.4.6 | 检测项目数 | ≥60个 | 4
1.5 | 试剂单元
1.5.1 | 试剂位 | ≥80位 | 2
|  | ≥120位 | 4
1.5.2 | 试剂仓冷藏功能 | 有/无 | 一票否决
1.5.3 | 试剂针液面检测 | 有/无 | 一票否决
1.5.4 | 试剂量检测及提示功能 | 有/无 | 一票否决
1.6 | 样品单元
1.6.1 | 自动连续进样 | 轨道 | 4
1.6.2 | 盘式样本位 | ≥100 | 1
|  | ≥140 | 2
1.6.3 | 样品自动稀释功能 | 有/无 | 2
1.6.4 | 最小样品量 | ≤3ul | 2
|  | ≤2ul | 4
1.6.5 | 样品针液面检测 | 有/无 | 一票否决
1.6.6 | 急诊样品插入功能情况 | 有/无 | 一票否决
1.6.7 | 凝块监测功能 | 有/无 | 一票否决
1.6.8 | 自动重检功能 | 有/无 | 一票否决
1.7 | 比色杯
1.7.1 | 比色杯检测功能 | 有/无 | 一票否决
1.7.2 | 光径精度 | 正负0.1mm | 1
1.7.3 | 比色杯空白吸光度变异及报警功能 | ≤0.01A | 1
2 | 其他功能
2.1 | 自动冲洗功能 | 有/无 | 一票否决
2.2 | 特殊清洗功能 | 有/无 | 1
2.3 | 恒温系统 | 有/无 | 一票否决
2.4 | 恒温装置
2.4.1 | 恒温波动度 | 正负0.1度 | 1
2.4.2 | 恒温准确度 | 正负0.1度 | 1
2.4.3 | 孵育槽温度检测及报警功能 | 有 | 一票否决
2.5 | 最小反应液量 | ≤150μl | 2
|  | ≤120μl | 3
|  | ≤90μl | 4
2.6 | 搅拌系统功能独立 | 有/无 | 一票否决
2.7 | 样本测试结果储存 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 一票否决
2.8 | 软件功能监测和打印 | 有/无 | 一票否决
2.9 | 反应进程曲线监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.10 | 反应吸光度监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.11 | 定标曲线监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.12 | 质控图监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.13 | 参数计算功能监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.14 | 自动报警提示功能 | 有/无 | 一票否决
2.15 | 底物耗竭报警 | 有/无 | 1
2.16 | 探针防撞保护 | 有/无 | 1
2.17 | 比色杯脏损提示功能 | 有/无 | 1
2.18 | 废液满溢提示功能 | 有/无 | 1
2.19 | 校准监控功能 | 有/无 | 一票否决
2.20 | 样本条码扫描 | 有/无 | 一票否决
2.21 | 系统外部标准接口 | 有/无 | 一票否决
2.22 | 配套试剂、质控物、校准物 | 有/无 | 1
2.23 | 生化免疫联机 | 有/无 | 2
2.24 | 生化双模块 | 有/无 | 1
3 | 自主知识产权 | 发明专利（核心技术、关键零部件等）（每项2分，最多10分） | 10

## 1600
序号 | 指标 | 参数 | 评分
1 | 主要技术和性能参数
1.1 | 每小时测试速度（恒速） | ≥1600Test/小时（不含ISE） | 3
|  | ≥2000Test/小时（不含ISE） | 5
1.2 | 离子 | ≥600Test/小时 | 3
1.3 | 离子电极寿命 | ≥6个月或≥30000测试 | 5
1.4 | 光学系统
1.4.1 | 光源灯有效寿命（小时） | ≥2000小时 | 4
1.4.2 | 光度计构造（光栅性能） | 光栅，后分光 | 3
1.4.3 | 检测波长范围（nm） | 覆盖340-800nm，≥12固定波长 | 3
|  | 覆盖340-800nm，≥16固定波长 | 5
1.4.4 | 吸光度线性范围（Abs） | 0-3.00Abs | 1
|  | 0-3.50Abs | 2
1.4.5 | 反应时间 | 3-15分钟 | 3
1.4.6 | 检测项目数 | ≥80个 | 4
1.5 | 试剂单元
1.5.1 | 试剂位 | ≥100位 | 3
|  | ≥140位 | 4
1.5.2 | 试剂仓冷藏功能 | 有/无 | 一票否决
1.5.3 | 试剂针液面检测 | 有/无 | 一票否决
1.5.4 | 试剂量检测及提示功能 | 有/无 | 一票否决
1.6 | 样品单元 |  | 2
1.6.1 | 自动连续进样 | 轨道 | 4
1.6.2 | 样品自动稀释功能 | 有 | 2
1.6.3 | 最小样品量 | ≤3ul | 2
|  | ≤1.5ul | 4
1.6.4 | 样品针液面检测 | 有/无 | 一票否决
1.6.5 | 急诊样品插入功能情况 | 有/无 | 一票否决
1.6.6 | 凝块监测功能 | 有/无 | 一票否决
1.6.7 | 自动重检功能 | 有/无 | 一票否决
1.7 | 比色杯
1.7.1 | 比色杯检测功能 | 有 | 一票否决
1.7.2 | 光径精度 | ±0.1mm | 1
1.7.3 | 比色杯空白吸光度变异及报警功能 | ≤0.01A | 1
2 | 其他功能
2.1 | 自动冲洗功能 | 有/无 | 一票否决
2.2 | 特殊清洗功能 | 有/无 | 1
2.3 | 恒温系统 | 有/无 | 一票否决
2.4 | 恒温装置
2.4.1 | 恒温波动度 | ±0.1° | 1
2.4.2 | 恒温准确度 | ±0.1° | 1
2.4.3 | 孵育槽温度检测及报警功能 | 有 | 一票否决
2.5 | 最小反应液量 | ≤150μl | 2
|  | ≤100μl | 3
|  | ≤80μl | 4
2.6 | 搅拌系统功能独立 | 有/无 | 一票否决
2.7 | 样本测试结果储存 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 一票否决
2.8 | 软件功能监测和打印 | 有/无 | 一票否决
2.9 | 反应进程曲线监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.10 | 反应吸光度监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.11 | 定标曲线监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.12 | 质控图监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.13 | 参数计算功能监测和打印 | 符合HL7、IHE标准和LOINC标准 | 1
2.14 | 自动报警提示功能 | 有/无 | 一票否决
2.15 | 底物耗竭报警 | 有/无 | 1
2.16 | 探针防撞保护 | 有/无 | 1
2.17 | 比色杯脏损提示功能 | 有/无 | 1
2.18 | 废液满溢提示功能 | 有/无 | 1
2.19 | 校准监控功能 | 有/无 | 一票否决
2.20 | 样本条码扫描 | 有/无 | 一票否决
2.21 | 系统外部标准接口 | 有/无 | 一票否决
2.22 | 配套试剂、质控物、校准物 | 有/无 | 1
2.23 | 生化免疫联机 | 有/无 | 2
2.24 | 生化双模块 | 有/无 | 2
3 | 自主知识产权 | 发明专利（核心技术、关键零部件等）（每项2分，最多10分） | 10

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 指标 | 评分标准 | 得分 | 备注
1 | 员工总数 | ≥500人 | 4 | 企业整体数据
2 | 注册资本 | ≥3000万 | 4
3 | 配件库 | ≥30个 | 4
|  | ≥20个 | 3
|  | ≥10个 | 1
4 | 维修站 | ≥35个 | 4
|  | ≥20个 | 3
|  | ≥10个 | 1
5 | 维修队伍 | ≥100人 | 4
|  | ≥80人 | 3
|  | ≥50人 | 1
6 | 培训队伍 | ≥50人 | 4
|  | ≥30人 | 3
|  | ≥20人 | 1
7 | 生化仪研发人员、生产人员 | ≥200人 | 4
|  | ≥100人 | 3
|  | ≥50人 | 1
8 | 高新企业、获奖证书 | 省部级以上 | 5 | 生产线整体数据
9 | 进入生化仪市场时间 | ≥8年 | 8
|  | ≥5年 | 5
|  | ≥2年 | 2
10 | 近三年国内总装机量 | ≥2000台 | 8
|  | ≥1500台 | 5
|  | ≥1000台 | 2
11 | 2019年销量 | ≥1000台 | 10
|  | ≥500台 | 5
|  | ≥300台 | 3
12 | 溯源体系 | 具有原厂参考实验室 | 2
13 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
14 | 国外销售 | 有 | 3

## 临床应用评价
专家评价表(全自动生化分析仪）
生产厂家： |  |  | 型号：
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分
|  | 整机和部件的工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价（如加样系统、光学系统、恒温系统、软件系统等） | 先进10分、一般6分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用适宜性 | 功能是否齐全，在临床应用的适宜性（如校准和反应方式、条码系统、室内质控数据管理、LIS接口，等） | 适宜性好10分、一般6分、差3分
|  | 适合使用的医院等级 | 三级以上4分、二级甲等2分、社区1分
| 系统性能 | 系统性能是否满足临床分析要求（与商品试剂的配套性、正确度、精密度、测量范围、携带污染率等） | 完全满足10分、基本满足6分、欠缺0分
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 故障率 | 每年故障次数 | 0-3次5分、3-10次3分、10次以上1分
| 使用寿命 | 整机正常使用寿命 | 6年以上5分、4年3分、2年左右1分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次1分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足2分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应1分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理1分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决1分