## 微生物技术参数
序号 | 指标 | 参数 | 评分
1 | 系统工作原理及覆盖范围
1.1 | 测试方法 | 透射比色法与散射比浊法 | 1
1.2 | 鉴定原理 | 双岐-矩阵法或概率法 | 1
1.3 | 微量肉汤法 | 8个梯度 | 3
|  | 5个梯度 | 2
|  | 3个梯度 | 1
1.4 | 鉴定细菌种类 | ≥400种细菌 | 3
|  | ≥300种细菌 | 2
|  | ≥200种细菌 | 1
1.5 | 药敏覆盖种类 | ≥50种抗生素 | 5
|  | ≥40种抗生素 | 3
|  | ≥30种抗生素 | 1
1.6 | 板卡质控 | 有，≥60% | 1
1.7 | 最快鉴定报告时间 | 鉴定时间≤12小时 | 2
|  | 鉴定时间＞12小时 | 1
1.8 | 读板速度 | ≤60秒/标本 | 2
|  | ≤120秒/标本 | 1
1.9 | 测试精度
1.9.1 | 鉴定准确性 | ≥90% | 2
1.9.2 | 药敏准确性 | ≥95% | 2
1.9.3 | 药敏测试重复性 | ≥95% | 2
1.10 | 试验卡及病人样本号条码的自动识别 | 有 | 2
1.11 | 系统自检功能 | 系统进行日常自检 | 1
1.12 | 自动加样 | 有 | 1
1.13 | 操作方式 | 全自动（含自动孵育功能） | 3
|  | 半自动 | 1
2 | 配套试验卡
2.1 | 试验卡组合多元化 | 生化鉴定/药敏复合卡 | 1
|  | 单一生化鉴定卡、药敏测试卡 | 1
2.2 | 鉴定检测菌 | 肠杆菌科、非发酵菌属、葡萄球菌属、链球菌属、肠球菌属、酵母样真菌 | 2
|  | 嗜血杆菌属、卡他菌属、奈瑟斯菌属、芽孢杆菌、棒状杆菌、弧菌属（每增加1个加0.5分） | 3
|  | 厌氧菌 | 1
2.3 | 药敏检测菌 | 肠杆菌科、非发酵菌属、葡萄球菌属、链球菌属、肠球菌属、酵母样真菌 | 2.5
|  | 嗜血杆菌属、卡他/奈瑟菌属、棒状杆菌（每增加1个加0.5分） | 1.5
|  | 厌氧菌 | 1
3 | 软件
3.1 | 中文细菌鉴定分析管理系统 | 有 | 1
3.2 | 结果搜索功能 | 有 | 1
3.3 | 与LIS系统的双向交互 | 是 | 1
3.4 | 细菌鉴定与药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据. | 是 | 1
3.5 | 根据CLSI新版标准进行药敏分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度 | 是 | 1
3.6 | 信息处理功能 | 可对数据进行分类、存档、登记打印 | 1
3.7 | 开放的打印模板设置 | 有 | 1
3.8 | 院感管理 | 含盖物体表面、医护人员手、空气、消毒液、一次性医疗用品及其它自定义的细菌监测 | 2
3.9 | 数据统计 | 细菌检出率、药物耐药率及多种耐药酶谱等统计 | 2
3.1 | 专家系统 | 根据结果提示特殊耐药情况 | 2
3.11 | 质控模式 | 提供质控模式和数据 | 2
3.12 | 软件定期更新 | 有 | 2
4 | 自主知识产权 | 发明专利（核心技术、关键零部件等）（每项2分，最多10分） | 10

## 血培养技术参数
序号 | 指标 | 参数 | 评分
1 | 检测原理 | 荧光或显色测量技术，瓶外非侵入式培养和实时检测 | 1
2 | 检测容量（单台） | ≥240瓶位 | 4
|  | ≥120瓶位 | 3
|  | ≥60瓶位 | 2
|  | ＜60瓶位 | 1
3 | 培养方式 | 一体式设计、抽屉式分区孵育，恒温、振荡培养、热容池 | 2
|  | 非抽屉式 | 1
3.1 | 每个模块可自由设定温度 | 是 | 1
4 | 培养温度精度 | 温度偏差不超过设置温度的±1℃ | 2
5 | 组合培养（≥2个模块） | 支持不同温度组合培养 | 2
|  | 支持相同温度组合培养 | 1
6 | 培养菌种的范围 | 需氧菌 | 1
|  | 厌氧菌 | 1
7 | 培养周期 | 支持任意培养瓶孔位自由设定培养周期 | 2
8 | 状态显示 | 信息显示屏，实时显示培养温度、阳性/阴性培养瓶及空闲瓶数量，以及门状态 | 2
9 | 结果提示 | 对阴、阳性结果自动检测和提示，声音、图形等相关报警信号提示；支持手工输入结果，且仪器智能提示 | 2
10 | 结果显示 | 图形化，细菌生长曲线 | 2
11 | 预报功能 | 支持阶段性的阴性结果预报 | 1
12 | 报警功能 | 温度失控、系统故障、误操作、错置瓶位等报警；具有声、光、色报警功能； | 2
13 | 放瓶方式 | 可随意放瓶，支持批量放瓶 | 2
14 | 延迟放瓶 | 支持培养瓶延迟放入功能 | 2
15 | 扩容能力 | 支持通过仅增加孵育箱来扩充容量 | 2
16 | 培养瓶种类 | 树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、树脂厌氧瓶 | 1
|  | 标准儿童瓶、标准厌氧瓶、标准需氧瓶 | 1
|  | L型增菌培养基 | 1
17 | 培养瓶材质 | 聚碳酸酯、PET材质 | 1
18 | 培养瓶重置 | 自由设定重新检测或延续检测方式和时间 | 2
19 | 孔位校准 | 支持人工、自动双模式校准 | 2
20 | 数据录入 | 内置条码扫描设备，支持条码扫描或手工输入或信息系统数据导入 | 2
21 | 数据管理 | 内置数据管理系统；支持对数据进行存储、备份、查询和统计分析；支持自定义组合查询方式；还可支持数据导出； | 2
22 | 网络 | 支持RS232接口、网口、USB接口，支持远程控制，支持LIS、HIS系统 | 2
23 | 自主知识产权 | 发明专利（核心技术、关键零部件等）（每项2分，最多10分） | 10

## 微生物样本智能处理系统
微生物样本智能处理系统
序号 | 评价项目 | 评价标准 | 分值
1 | 控制和软件
1.1 | 彩色液晶触摸屏 | 有 | 2
1.2 | USB等扩展接口 | ≥3个 | 2
1.3 | 信息交互功能（可连接LIS,HIS系统） | 有 | 2
1.4 | 通过IHE测试 | 有 | 2
1.5 | 视觉识别系统（可通过样品盖颜色识别样本种类） | 有 | 2
2 | 样本处理功能
2.1 | 自动检测有无样本 | 符合 | 3
2.2 | 自动计量样本 | 有 | 3
2.3 | 自动识别条码 | 有 | 3
2.4 | 自动按样本类别加注 | 有 | 3
2.5 | 自动震荡均值，时间和速度可设置 | 符合 | 2
2.6 | 接种后样本自动丢弃 | 符合 | 2
2.7 | 接种后样本自动转出 | 符合 | 2
2.8 | 样本量或条码异常样本自动转出，并可分类存放 | 符合 | 2
3 | 培养基处理功能
3.1 | 培养基装载轨道数 | ≥8个 | 5
|  | ≥5个 | 3
3.2 | 培养基装载量 | ≥360个 | 5
|  | ≥240个 | 3
3.3 | 培养基组合可按样本类型设置 | 符合 | 2
3.4 | 自动按样本类型选择培养基 | 符合 | 2
3.5 | 对接种后的培养基自动打码，打印内容可设置 | 符合 | 2
3.6 | 接种后的培养基暂存转运量 | ≥100个 | 5
|  | ≥60个 | 3
4 | 分离接种功能
4.1 | 接种模式自定义（三区、四区、丰字、螺旋 ） | 符合 | 2
4.2 | 具有分区划线模式 | 有 | 2
4.3 | 划线模式可设计调整 | 符合 | 2
4.4 | 划线模式可根据样本类型选择 | 符合 | 2
4.5 | 单个培养基划线时间 | ≤60s | 3
4.6 | 接种环灭菌采用红外灭菌方式，灭菌时间可设置 | 符合 | 2
4.7 | 红外灭菌器不正常工作报警 | 有 | 2
4.8 | 采样处和接种位距离 | ≤100mm | 2
5 | 生物安全功能
5.1 | 过滤器孔径 | ≤0.5um | 5
5.2 | 风机运行状态检测，故障报警 | 符合 | 3
5.3 | 操作过程无接触暴露样本 | 符合 | 3
5.4 | 具有灭菌设施，灭菌时间可设置 | 符合 | 2
6 | 自主知识产权 | 发明专利（核心技术、关键零部件等）（每项2分，最多10分） | 10

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 指标 | 指标 | 评分 | 备注
1 | 员工总数（专业从业人员） | ≥200人 | 4 | 企业整体数据
|  | ≥100人 | 3
2 | 注册资本 | ≥3000万 | 4
|  | ≥1000万 | 2
3 | 维修站 | ≥30个 | 10
|  | ≥20个 | 8
|  | ≥10个 | 6
4 | 维修队伍 | ≥30人 | 10
|  | ≥20人 | 8
|  | ≥10人 | 6
5 | 培训队伍 | ≥30人 | 10
|  | ≥20人 | 8
|  | ≥10人 | 6
6 | 研发人员、生产人员 | ≥100人 | 10
|  | ≥50人 | 8
|  | ≥30人 | 6
7 | 高新企业、获奖证书 | 省部级以上 | 5
8 | 进入市场时间 | ≥8年 | 5 | 生产线整体数据
|  | ≥5年 | 3
|  | ≥3年 | 1
9 | 近三年国内总装机量 | ≥500台 | 5
|  | ≥300台 | 3
|  | ≥100台 | 1
10 | 2019年销量 | ≥150台 | 5
|  | ≥100台 | 3
|  | ≥30台 | 1
11 | 认证情况：CE、FDA认证均有，且在有效期内 | CE、FDA认证每项一分 | 2
12 | 国外销售：有 | 有 | 3

## 专家评价
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分
|  | 整机和部件的工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价（恒温系统、软件系统等） | 先进10分、一般6分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用适宜性 | 功能是否齐全，在临床应用的适宜性（如校准和反应方式、条码系统、室内质控数据管理、LIS接口等） | 适宜性好10分、一般6分、差3分
|  | 适合使用的医院等级 | 三级以上4分、二级甲等2分、社区1分
| 系统性能 | 系统性能是否满足临床分析要求（专家系统、与商品试剂的配套性、符合率等） | 完全满足10分、基本满足6分、欠缺0分
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 故障率 | 每年故障次数 | 0-3次5分、3-10次3分、10次以上1分
| 使用寿命 | 整机正常使用寿命 | 6年以上5分、4年3分、2年左右0分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足1分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应0分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理0分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决0分