## 全自动血凝仪
全自动血凝仪
序号 | 技术指标 | 参数 | 评分
1 | 检测原理 | 光学比浊或磁珠法 | 1
|  | 免疫比浊法 | 1
|  | 发色底物法 | 1
2 | 测试项目 | PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、凝血因子 | 1
3 | 综合五项（PT/APTT/Fib/TT/D-Dimer）测速 | ≥300项目测试总数/小时 | 3
|  | ≥200项目测试总数/小时 | 2
|  | ≥100项目测试总数/小时 | 1
4 | 样本位 | ≥150个 | 3
|  | ≥100个 | 2
|  | ≥50个 | 1
5 | 样本扫描 | 自动扫描样本条码信息 | 1
6 | 试剂扫描 | 实时扫描试剂条码信息，试剂随意放入 | 1
7 | 试剂余量检测及报警 | 具备 | 1
8 | 预温位 | ≥30个预温位 | 2
|  | ≥15个预温位 | 1
9 | 试剂位 | 30个冷藏试剂位，5个常温试剂位 | 2
|  | 15个冷藏试剂位，5个常温试剂位 | 1
10 | 试剂搅拌功能 | 有 | 1
11 | 冷藏位温控功能 | 有 | 1
12 | 加样针 | 1个样本针，1个试剂针 | 1
|  | 1个样本针，2个试剂针 | 2
13 | 加样针功能 | 样本针及试剂针液面感应检测功能 | 1
|  | 试剂针加热功能 | 1
|  | 穿刺针具有液位感应及盖帽穿刺功能 | 2
14 | 样本杯 | ≥1000个样本杯 | 3
|  | ≥500个样本杯 | 2
|  | ＜500个样本杯 | 1
15 | 光源 | LED光源 | 2
|  | 卤素灯光源 | 1
16 | 急诊检测 | 急诊位≥5个 | 2
17 | 声/光报警 | 具备 | 2
18 | 耗材废液内置或直排 | 耗材内置，废液直排 | 2
19 | 软件功能 | 配有中文操作系统，图形显示 | 2
20 | 数据传输 | 支持LIS/HIS双向通讯 | 2
21 | 质控体系 | 具有质控功能，可存储质控结果 | 2
22 | 试剂是否自主生产 | 是 | 2
23 | 携带污染率 | FIB≤10%，FIB对APTT的携带污染率≤10%，D-Dimer≤10%,FDP≤10%,D-dimer对FDP的携带污染率≤10% | 1
24 | 重复性 | 正常样本PT≤3%、APTT≤5%、TT≤10%、Fib≤10% | 1
25 | 测量准确度 | FIB测量的相对偏差不超过±10% | 1
26 | 线性（FIB、D-Dimer） | r≥0.980 | 1
27 | 自主知识产权 | 发明专利（核心技术、关键零部件等）（每项2分，最多10分） | 10

## 便携式血凝仪
便携式血凝仪
序号 | 技术指标 | 参数 | 评分
| 检测原理 | 凝固法
1 | 测试项目 | ≥5个 | 5
|  | ＜5个 | 3
2 | 可单项使用 | 具备 | 1
3 | 试剂是否自主生产 | 是 | 3
4 | 报警功能 | 具备 | 1
5 | 试剂卡常温储存 | ≥18个月 | 2
|  | ＜18个月 | 1
6 | 最小样本量 | ≤20uL | 2
7 | 外置电源 | 具备 | 1
8 | 仪器重量 | ≤1Kg | 2
9 | 单卡单测 | 具备 | 1
10 | PT检测出结果时间 | ≤1min（正常样本） | 1
11 | 5个项目检测出结果时间 | ≤10min（正常样本） | 2
12 | 试剂规格 | ≥5种 | 2
13 | 项目自动识别 | 具备
14 | 显示屏 | 彩色触摸屏 | 1
15 | 中文操作软件 | 具备 | 1
16 | 数据查询功能 | 具备 | 1
17 | 数据存储 | 具备 | 1
18 | 质控体系 | 具有质控功能，可存储质控结果 | 2
19 | 数据传输 | 支持LIS/HIS双向通讯 | 1
20 | 病人信息扫描 | 具备 | 1
21 | 报告打印 | 具备 | 1
22 | 自主知识产权 | 发明专利（核心技术、关键零部件等）（每项2分，最多10分） | 10

## 血凝仪（粘弹性检测）
血凝仪（粘弹性检测）
序号 | 技术指标 | 参数 | 评分
| 检测原理 | 凝固法（粘弹性检测法）
1 | 测试项目（ACT、CR、PF） | ≥3个 | 5
2 | 样本位 | ≥2个 | 3
3 | 重复性 | 凝结信号误差CV≤±5% | 3
4 | 测量准确度（多选） | 空气凝结信号不超过±3 | 2
|  | 凝结信号与标准值误差≤10%； | 2
5 | 通道差 | 百分级差≤10% | 3
6 | 线性 | r≥0.980 | 3
4 | 预温位 | ≥2个 | 2
5 | 预热时间 | ＜5分钟 | 2
6 | 试剂位 | ≥6个 | 2
7 | 试剂搅拌功能 | 具备 | 1
8 | 反应探针 | 1个反应探针/每人份试剂 | 1
9 | 反应探针功能 | 样本凝结感应检测功能 | 1
10 | 样本杯 | ≥2个 | 1
11 | 试剂是否自主生产 | 是 | 3
12 | 试剂扫描 | RFID自动读取试剂信息 | 1
13 | 急诊检测 | 2个 | 1
14 | 声/光报警 | 具备 | 1
15 | 质控体系 | 具有质控功能，可存储质控结果 | 2
16 | 噪声干扰监控 | 具备 | 1
17 | 舱盖监控 | 具备 | 1
18 | 数据传输 | 支持LIS/HIS双向通讯 | 2
19 | 数据查询功能 | 具备 | 1
20 | 报告打印 | 具备 | 1
21 | 数据存储 | ≥100个病例 | 1
22 | 自主知识产权 | 发明专利（核心技术、关键零部件等）（每项2分，最多10分） | 10

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 指标 | 评分标准 | 评分 | 备注
1 | 员工总数 | ≥200人 | 4 | 企业整体数据
2 | 注册资本 | ≥3000万 | 4
|  | ≥1000万 | 2
3 | 维修站 | ≥30个 | 4
|  | ≥20个 | 3
|  | ≥15个 | 2
4 | 维修队伍 | ≥30人 | 4
|  | ≥20人 | 3
|  | ≥15人 | 1
5 | 培训队伍 | ≥30人 | 4
|  | ≥20人 | 3
|  | ≥10人 | 1
6 | 血凝研发人员 | ≥50人 | 10
|  | ≥30人 | 6
|  | ≥20人 | 3
7 | 高新企业、获奖证书 | 省部级以上 | 5
8 | 进入市场时间 | ≥5年 | 3 | 生产线整体数据
|  | ≥3年 | 2
|  | ≥1年 | 1
9 | 近三年国内总装机量 | ≥2000台 | 5
|  | ≥1500台 | 3
|  | ≥1000台 | 1
10 | 2019年销量 | ≥1000台 | 5
|  | ≥800台 | 3
|  | ≥500台 | 1
11 | 认证情况：CE、FDA认证 | CE、FDA认证每项一分 | 2
12 | 国外销售：有 | 有 | 3

## 专家评价
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分
|  | 整机和部件的工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价（如加样系统、光学系统、恒温系统、软件系统等） | 先进10分、一般6分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用适宜性 | 功能是否齐全，在临床应用的适宜性（如校准和反应方式、条码系统、室内质控数据管理、LIS接口，等） | 适宜性好10分、一般6分、差3分
|  | 适合使用的医院等级 | 三级以上4分、二级甲等2分、社区1分
| 系统性能 | 系统性能是否满足临床分析要求（与商品试剂的配套性、正确度、精密度、测量范围、携带污染率等） | 完全满足10分、基本满足6分、欠缺0分
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 故障率 | 每年故障次数 | 0-3次5分、3-10次3分、10次以上1分
| 使用寿命 | 整机正常使用寿命 | 6年以上5分、4年3分、2年左右0分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足2分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应0分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理0分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决1分