## 技术参数
铥激光治疗机
序号 | 指标 | 参数 | 评分标准
1 | 工作激光
1.1 | 激光波长 | 1940nm±20nm | 3
1.2 | 最大平均输出功率 | ≥80W | 5
1.3 | 激光输出功率不稳定度 | ≤±5% | 5
1.4 | 激光输出功率复现性 | ≤±5% | 5
1.5 | 激光模式 | 多模 | 5
1.6 | 激光终端输出方式 | 连续和脉冲 | 5
1.7 | 激光器类型 | 光纤激光器 | 5
2 | 指示光
2.1 | 指示光波长 | 520nm±20nm | 5
2.2 | 指示光功率 | ≤5mW | 5
3 | 自主知识产权 | 发明专利、关键零部件等详细描述 (每项2分，最高10分) | 10

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 指标 | 指标 | 评分 | 备注
1 | 员工总数 （研发、生产、售后） | ≥70人 | 10 | 企业整体数据
|  | ≥40人 | 8
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 10
|  | ≥500万 | 8
3 | 维修站 | ≥10个 | 10
|  | ≥8个 | 8
|  | ≥5个 | 5
4 | 维修工程师人数 | ≥15人 | 10
|  | ≥10人 | 8
|  | ≥5人 | 5
10 | 研发人员 | ≥20人 | 10
|  | ≥15人 | 8
|  | ≥10人 | 5
5 | 高新企业、获奖证书 | 省部级以上 | 5
6 | 进入市场时间 | ≥5年 | 10 | 铥激光治疗机整体数据
|  | ≥3年 | 8
|  | ≥1年 | 5
7 | 近三年国内总装机量 | ≥30台 | 10
|  | ≥20台 | 8
|  | ≥10台 | 6
8 | 2019年装机量 | ≥10台 | 10
|  | ≥8台 | 8
|  | ≥5台 | 6
11 | 认证情况：CE、FDA认证均有，且在有效期内 | CE、FDA认证每项一分 | 2
12 | 国外销售：有 | 有 | 3

## 专家评价
专家评价表
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美2分、一般1分、欠缺0分
|  | 结构外形与色调是否人性化 | 工艺水平好10分、一般5分、欠缺0分
| 技术水准 | 主要技术指标是否领先 | 先进10分、一般5分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当2分、接近1分、差距较大0分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理3分、一般1分、不合理0分
临床使用环境 | 医生操作环境 | 操作是否简单高效、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 操作界面环境 | 是否是中文界面，人机界面结构是否清晰、菜单操作是否满足用户的视觉流程和使用习惯 | 充分考虑10分、一般5分。
| 光纤更换费用 | 更换光纤费用是否合理 | 合理10分，一般4分，不合理0分
| 碎石成功率 |  | 平均1次5分，平均2次3分，平均3次1分
| 急性并发症发生率 |  | 无5份，偶见3分，常见0分
| 碎石效率 |  | 高5分，低3分，一般0分
| 前列腺剜除效率 |  | 高5分，低3分，一般0分
| 剜除止血效率 |  | 高5分，低3分，一般0分
| 光纤损坏内镜 | 是否因设备问题损坏内镜 | 无10分，存在3分，经常0分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全，是否存在电气、机械等方面的安全隐患 | 很安全10分、安全5分、有风险0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足2分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应1分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理1分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题10分、3日内解决5分、一周以上解决0分